激光器通信协议

接口要求

物理层约定

上位机单元与激光器单元间通过RS422接口进行指令发送与应答返回方式进行通信，其中上位机作为主机设备，激光器单元作为从机设备。

链路层协议

激光器与上位机之间的数据传输采用RS422协议，用于传输激光器工作温度、出光功率等状态数据。采用921.6kbps±3%的波特率。链路层采用12位有效数据长度，包括1位起始位，8位数据位（低位在前），1位奇校验位，2位停止位。多字节传送时，先传送低字节数据，再传送高字节数据。上位机与激光器之间通过隔离型LVDS接口（1.5对收发）进行同步发送与接收。

激光器采用外触发工作模式，由系统提供外触发信号；同时需向系统输出光取样信号。激光器外触发信号、光脉冲以及光取样信号的时序图如下图所示。

附图 1. 激光器外触发信号、光脉冲以及光取样信号的时序图

应用层协议

上位机通过双向异步串行接口（全双工）与激光器单元进行指令和数据交换，双向异步串行接口采用点对点式连接。上位机为主机，激光器单元为从机，采用主从应答式握手协议，所有的通讯均由主机发起，从机在接收到主机的指令后进行应答，从机不允许主动发起通讯。上位机发送的消息称为指令，激光器反馈的消息称为指令应答。从机在接收到主机发送的一条指令后向主机反馈一条指令应答帧，完成一次通讯。从机在收到主机指令后在5ms内做出应答。主机向从机发送设置类指令，从机收到指令后向主机回令，回令内容与接收到的主机指令相同，仅调整设备码顺序；主机向从机发送查询类指令，从机依据表3-3的通信协议内容回令。

接口约定

串行指令的格式如下表所示：

表3-1 通讯命令编码形式

| 字节编号 | 1~2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~n-3 | n-2 | n-1~n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 起始标志 | 发送设备 | 接收设备 | 命令编码CO/ST | 数据长度SL | 数据CP/SP | 校验字节CRC | 结束标志 |
| 备注 | 5A54 | 注1 | 注1 |  | 注2 | 注3 | 注4 | 5AFE |

注1：其中激光器作为从机设备编码为0x1C，主机设备编码为0x14。

注2：数据为命令中所规定的内容CP/SP；数据长度指的是数据的长度，如果没有，则数据长度为零；数据长度不包括自动添加的字符；数据长度不包括校验数据。

注3：多字节数据按先低（字节）后高（字节）发送

注4：命令中若数据长度为0，则校验字节为0x00；保证校验字节为各数据(CP/SP)字节累加和取低8位；

注5：

CO：命令控制码，是主站给从站的控制命令，8位无符号整数；

ST：应答状态码，是从站回送给主站的应答状态，8位无符号整数；

CP：是主站给从站的控制参数；

SP：是从站回送给主站的应答参数。

上位机向激光器单元发送的命令帧内容定义如下表：

表3-2上位机向激光器单元发送的命令

| 序号 | 指令码 | 数据长度 | 数据内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x30 | 2 | 设置LD1电流 | 10～150代表1.0A～15.0A |
|  | 0x33 | 2 | 设置脉宽 | 200us～240us |
|  | 0x34 | 2 | 设置调Ｑ延时 | 50us～300us |
|  | 0x35 | 1 | 设置触发模式 | 0x55内触发；0xAA外触发 |
|  | 0x36 | 1 | 设置LD电流开关 | 0x55:关LD电流；0xAA：开LD电流。上电默认关 |
|  | 0x37 | 1 | 设置Q脉冲开关 | 0x55:关Ｑ脉冲；0xAA：开Ｑ脉冲。上电默认开 |
|  | 0x38 | 1 | 设置TEC1开关 | 0x55：关TEC1；0xAA：开TEC1。上电默认开 |
|  | 0x39 | 1 | 设置TEC2开关 | 0x55：关TEC2；0xAA：开TEC2。上电默认开 |
|  | 0x3A | 4 | 设置第一路TEC：工作温度、限压 | 设置TEC1参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 |
|  | 0x3B | 4 | 设置第二路TEC：工作温度、限压 | 设置TEC2参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 |
|  | 0x3C | 24 | 设置子脉冲个数及脉冲间隔 | 设置子脉冲参数，共12个参数，每个参数2个字节： 1、子脉冲个数（取值范围1~12） 2、脉冲间隔1（取值范围240~660） 3、脉冲间隔2（取值范围240~660） 4、脉冲间隔3（取值范围240~660） 5、脉冲间隔4（取值范围240~660） 6、脉冲间隔5（取值范围240~660） 7、脉冲间隔6（取值范围240~660） 8、脉冲间隔7（取值范围240~660） 9、脉冲间隔8（取值范围240~660） 10、脉冲间隔9（取值范围240~660） 11、脉冲间隔10（取值范围240~660） 12、脉冲间隔11（取值范围240~660） |
|  | 0x50 | 0 | / | 查询脉宽设定值 |
|  | 0x51 | 0 | / | 查询调Ｑ延时设定值 |
|  | 0x52 | 0 | / | 查询触发模式 |
|  | 0x53 | 0 | / | 查询LD1电流设定值 |
|  | 0x55 | 0 | / | 查询TEC1开关 |
|  | 0x56 | 0 | / | 查询TEC2开关 |
|  | 0x57 | 0 | / | 查询第一路TEC：温度、限压设定值 |
|  | 0x58 | 0 | / | 查询第二路TEC：温度、限压设定值 |
|  | 0x59 | 0 | / | 查询子脉冲个数及脉冲间隔设定值 |
|  | 0x5A | 0 | / | 查询LD1电流检测值 |
|  | 0x5B | 0 | / | 查询负载电压检测值 |
|  | 0x5C | 0 | / | 查询电源温度检测值 |
|  | 0x5D | 0 | / | 查询外部输入电平1（PD）检测值 |
|  | 0x5E | 0 | / | 查询外部输入电平2（温度）检测值 |
|  | 0x5F | 0 | / | 查询第一路TEC温度检测值 |
|  | 0x70 | 0 | / | 查询第一路TEC输出功率检测值 |
|  | 0x71 | 0 | / | 查询第二路TEC温度检测值 |
|  | 0x72 | 0 | / | 查询第二路TEC输出功率检测值 |
|  | 0x73 | 0 | / | 查询工作状态 |
|  | 0x74 | 0 | / | 查询所有设定参数 |
|  | 0x75 | 0 | / | 查询所有检测参数 |
|  | 0x76 | - | 见后文 | 在线程序升级 |
|  | 0xB6 | 1 | 设置LD2电流开关 | 0x55:关LD电流；0xAA：开LD电流。上电默认关 |
|  | 0x93 | 0 | / | 查询LD2电流设定值 |
|  | 0x90 | 2 | 设置电流LD2 | 10～150代表1.0A～15.0A |
|  | 0x98 | 1 | 设置TEC3开关 | 0x55：关TEC3；0xAA：开TEC3。上电默认开 |
|  | 0x99 | 1 | 设置TEC4开关 | 0x55：关TEC4；0xAA：开TEC4。上电默认开 |
|  | 0x95 | 0 | / | 查询TEC3开关 |
|  | 0x96 | 0 | / | 查询TEC4开关 |
|  | 0x9A | 4 | 设置第3路TEC：工作温度、限压、模式 | 设置TEC3参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 |
|  | 0x9B | 4 | 设置第4路TEC：工作温度、限压、模式 | 设置TEC4参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 |
|  | 0xB7 | 0 | / | 查询第3路TEC：温度、限压设定值 |
|  | 0xB8 | 0 | / | 查询第4路TEC：温度、限压设定值 |
|  | 0xBA | 0 | / | 查询LD2电流检测值 |
|  | 0xBB | 0 | / | 查询负载电压2检测值 |
|  | 0xBF | 0 | / | 查询第3路TEC温度检测值 |
|  | 0xE1 | 0 | / | 查询第4路TEC温度检测值 |
|  | 0xB0 | 0 | / | 查询第3路TEC输出量检测值 |
|  | 0xE2 | 0 | / | 查询第4路TEC输出量检测值 |
|  | 0xE3 | 1 | 设置BOOT模式 | BOOT模式， 00：BootLoader对程序进行升级 01：app应用程序 |
|  | 0xE4 | 0 | 查询当前BOOT模式 | 查询当前BOOT模式 |
|  | 0xE5 | 0 | / | 查询LD1开关 |
|  | 0xE6 | 0 | / | 查询LD2开关 |
|  | 0xE7 | 0 | / | 查询调Q开关 |
|  | 0xE8 | 1 | 设置内触发的脉冲类型 | 0x55:变频；0xAA：定频 |
|  | 0xE9 | 0 | / | 查询内触发的脉冲类型 |
|  | 0xEA | 0 | / | 清空错误信息 |
|  | 0x26 | 4 | 同时设置4路TEC开关 | 同时设置4路TEC开关 字节1：TEC1开关，0x55:关；0xAA：开 字节2：TEC2开关，0x55:关；0xAA：开 字节3：TEC3开关，0x55:关；0xAA：开 字节4：TEC4开关，0x55:关；0xAA：开 |
|  | 0x27 | 6 | 同时设置2路LD开关和电流 | 字节1：LD1开关，0x55:关；0xAA：开 字节2-3：设置电流LD1，10～150代表1.0A～15.0A 字节4：LD2开关，0x55:关；0xAA：开 字节5-6：设置电流LD2，10～150代表1.0A～15.0A |
|  | 0x28 | 0 | 查询所有设置参数和测量参数 | 获取所有设置参数和测量参数 |
|  | 0x29 | 2 | 水泵转速 | 设置水泵转速 |
|  | 0x2A | 0 | / | 参数保存 |

因协议长度受限，升级程序将拆包。

当前包发送完毕，并收到当前包烧录完成指令后（05：当前数据包接收并且烧录成功）或空闲（00：空闲(可进行升级)），方可发送下一包数据。

每一包的升级数据需要为32Byte的整数倍，最后一包不足32Byte的补0。

第1包升级数据：

| 字节 | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9-12 | 13-(32*n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 当前升级包索引，uint16，1为始，依次累加 | 升级包总包数，uint16 | 升级包总长度（字节，含补0），uint32 | 升级包CRC校验，uint32 | 升级数据（需要为32Byte的整数倍） |

第2-n包升级数据：

| 字节 | 1-2 | 3-4 | 5-(32*n) |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 当前升级包索引，uint16，1为始，依次累加 | 升级包总包数，uint16 | 升级数据（需要为32Byte的整数倍） |

激光器单元向上位机发送的应答帧内容如下表：

表3-3激光器单元向上位机发送的应答定义

| 序号 | 指令码 | 数据长度 | 数据内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0xA0 | 2 | 收到查询命令后反馈电流设置值 | 10～150代表1.0A～15.0A |
|  | 0xA3 | 2 | 收到查询命令后反馈脉宽设置值 | 100us～250us |
|  | 0xA4 | 2 | 收到查询命令后反馈调Ｑ延时设置值 | 50us～300us |
|  | 0xA5 | 1 | 收到查询命令后反馈触发模式设置值 | 0x55内触发；0xAA外触发 |
|  | 0xA6 | 1 | 收到查询命令后反馈LD电流开关设置值 | 0x55:关LD电流；0xAA：开LD电流。上电默认关 |
|  | 0xA7 | 1 | 收到查询命令后反馈Q脉冲开关设置值 | 0x55:关Ｑ脉冲；0xAA：开Ｑ脉冲。上电默认开 |
|  | 0xA8 | 1 | 收到查询命令后反馈TEC1开关设置值 | 0x55：关TEC1；0xAA：开TEC1。上电默认开 |
|  | 0xA9 | 1 | 收到查询命令后反馈TEC2开关设置值 | 0x55：关TEC2；0xAA：开TEC2。上电默认开 |
|  | 0xAA | 6 | 收到查询命令后反馈第一路TEC设置值：温度、限压 | 反馈TEC1参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 |
|  | 0xAB | 6 | 收到查询命令后反馈第二路TEC设置值：温度、限压 | 反馈TEC2参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 |
|  | 0xAC | 24 | 收到查询命令后反馈子脉冲个数及脉冲间隔设置值 | 反馈子脉冲参数，共12个参数，每个参数2个字节： 1、子脉冲个数（取值范围1~12） 2、脉冲间隔1（取值范围240~660） 3、脉冲间隔2（取值范围240~660） 4、脉冲间隔3（取值范围240~660） 5、脉冲间隔4（取值范围240~660） 6、脉冲间隔5（取值范围240~660） 7、脉冲间隔6（取值范围240~660） 8、脉冲间隔7（取值范围240~660） 9、脉冲间隔8（取值范围240~660） 10、脉冲间隔9（取值范围240~660） 11、脉冲间隔10（取值范围240~660） 12、脉冲间隔11（取值范围240~660） |
|  | 0xAD | 2 | 收到查询命令后反馈LD电流检测值 | 反馈LD电流检测值，10～150代表1.0A～15.0A |
|  | 0xAE | 2 | 收到查询命令后反馈负载电压检测值 | 反馈负载电压检测值，20～45，代表20V～45V |
|  | 0xAF | 2 | 收到查询命令后反馈电源温度检测值 | 反馈电源温度检测值 |
|  | 0xC0 | 2 | 收到查询命令后反馈外部输入电平1（PD）检测值 | 反馈PD功率检测值 |
|  | 0xC1 | 2 | 收到查询命令后反馈外部输入电平2（温度）检测值 | 反馈温度检测值 |
|  | 0xC2 | 2 | 收到查询命令后反馈第一路检测温度检测值 | 反馈检测温度1（16位有符号数） |
|  | 0xC3 | 2 | 收到查询命令后反馈第一路TEC输出量检测值 | 反馈TEC1输出量（16位有符号数） |
|  | 0xC4 | 2 | 收到查询命令后反馈第二路检测温度检测值 | 反馈检测温度2（16位有符号数） |
|  | 0xC5 | 2 | 收到查询命令后反馈第二路TEC输出量检测值 | 反馈TEC2输出量（16位有符号数） |
|  | 0xC6 | 3 | 收到查询命令后反馈工作状态 | 具体定义见下表 位; 0; 1. BIT23; 备用; 备用. BIT22; 备用; 备用. BIT21; 水泵关; 水泵开. BIT20; 水泵风扇关; 水泵风扇开. BIT19; LD2电流关; LD2电流开. BIT18; TEC4关; TEC4开. BIT17; TEC3关; TEC3开. BIT16; LD2驱动未过流; LD2驱动过流. BIT15; LD2驱动未欠流; LD2驱动欠流. BIT14; 热敏电阻4正常; 热敏电阻4异常. BIT13; 热敏电阻3正常; 热敏电阻3异常. BIT12; 内触发; 外触发. BIT11; LD电流关; LD电流开. BIT10; 调Q关; 调Q开. BIT9; TEC2关; TEC1开. BIT8; TEC1关; TEC1开. BIT7; 备用; 备用. BIT6; 热敏电阻2正常; 热敏电阻2异常. BIT5; 热敏电阻1正常; 热敏电阻1异常. BIT4; 参数存储无错误; 参数存储错误. BIT3; LD驱动未过流; LD驱动过流. BIT2; LD驱动未欠流; LD驱动欠流. BIT1; 电路无故障; 电路故障. BIT0; 电源未过热; 电源过热. |
|  | 0xC7 | 48 | 收到查询命令后反馈所有设定参数 | 所有设置参数，33个参数，每个参数2字节： - LD1电流设置值，10～150代表1.0A～15.0A - 脉宽设置值，100us～250us - 调Ｑ延时设置值，50us～300us - 第1路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ - 第1路TEC限压设置值 - 第2路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ - 第2路TEC限压设置值 - 读/写子脉冲个数设置值 - 读／写脉冲间隔1设置值 - 读／写脉冲间隔2设置值 - 读／写脉冲间隔3设置值 - 读／写脉冲间隔4设置值 - 读／写脉冲间隔5设置值 - 读／写脉冲间隔6设置值 - 读／写脉冲间隔7设置值 - 读／写脉冲间隔8设置值 - 读／写脉冲间隔9设置值 - 读／写脉冲间隔10设置值 - 读／写脉冲间隔11设置值 - LD2电流设置值，10～150代表1.0A～15.0A - 第3路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ - 第3路TEC限压设置值 - 第4路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ - 第4路TEC限压设置值 |
|  | 0xCF | 45 | 收到查询命令后反馈所有检测参数 | 所有检测参数，21个参数，除版本号和工作状态以外每个参数2字节，版本号4个字节，工作状态3字节： - LD1电流检测值，10～150代表1.0A～15.0A - LD1负载电压检测值，单位（V） - 电源温度检测值 - 外部输入电平1（PD）检测值 - 外部输入电平2（温度）检测值 - 第一路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） - 第一路TEC输出量检测值 ，（16位有符号数） - 第二路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） - 第二路TEC输出量检测值，（16位有符号数） - 工作状态，具体定义见下表 位; 0; 1. BIT23; 备用; 备用. BIT22; 内触发变频; 内触发定频. BIT21; 水泵关; 水泵开. BIT20; 水泵风扇关; 水泵风扇开. BIT19; LD2电流关; LD2电流开. BIT18; TEC4关; TEC4开. BIT17; TEC3关; TEC3开. BIT16; LD2驱动未过流; LD2驱动过流. BIT15; LD2驱动未欠流; LD2驱动欠流. BIT14; 热敏电阻4正常; 热敏电阻4异常. BIT13; 热敏电阻3正常; 热敏电阻3异常. BIT12; 内触发; 外触发. BIT11; LD电流关; LD电流开. BIT10; 调Q关; 调Q开. BIT9; TEC2关; TEC1开. BIT8; TEC1关; TEC1开. BIT7; 备用; 备用. BIT6; 热敏电阻2正常; 热敏电阻2异常. BIT5; 热敏电阻1正常; 热敏电阻1异常. BIT4; 参数存储无错误; 参数存储错误. BIT3; LD驱动未过流; LD驱动过流. BIT2; LD驱动未欠流; LD驱动欠流. BIT1; 电路无故障; 电路故障. BIT0; 电源未过热; 电源过热. - 版本号（4字节），VA.B.C.D：A，B，C，D各占一字节 - LD2电流检测值，10～150代表1.0A～15.0A - 负载电压2检测值，单位（V） - 第3路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） - 第3路TEC输出量检测值 ，（16位有符号数） - 第4路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） - 第4路TEC输出量检测值，（16位有符号数） - 水泵冷却液温度 - 水泵电机目标转速（16位无符号数） - 水泵电机实际转速（16位无符号数） - 水泵控制器状态故障码（16位） |
|  | 0xD0 | 3 | 程序加载应答 | BT0-BT1: 当前升级包索引，UINT16 BT3: 00：空闲(可进行升级) 01：程序烧录中 02：升级成功(接收完最后一包数据时) 03：升级失败（不完整或者校验和错误，接收完最后一包数据时) 04：升级失败（数据接收完整，但是烧录失败，接收完最后一包数据时) 05：当前数据包接收并且烧录成功 06：当前数据包接收失败（不完整或者校验和错误） 07：当前数据包烧录失败（数据接收完整，但是烧录失败） |
|  | 0x20 | 1 | 收到查询命令后反馈LD2电流开关设置值 | 0x55:关LD2电流；0xAA：开LD2电流。上电默认关 |
|  | 0XE0 | 2 | 收到查询命令后反馈电流LD2设置值 | 10～150代表1.0A～15.0A |
|  | 0x21 | 1 | 收到查询命令后反馈TEC3开关设置值 | 0x55：关TEC3；0xAA：开TEC3。上电默认开 |
|  | 0x22 | 1 | 收到查询命令后反馈TEC4开关设置值 | 0x55：关TEC4；0xAA：开TEC4。上电默认开 |
|  | 0xEB | 6 | 收到查询命令后反馈第3路TEC设置值：温度、限压 | 反馈TEC3参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 |
|  | 0xBC | 6 | 收到查询命令后反馈第4路TEC设置值：温度、限压 | 反馈TEC4参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 |
|  | 0xBD | 2 | 收到查询命令后反馈LD2电流检测值 | 反馈LD2电流检测值，10～150代表1.0A～15.0A |
|  | 0XB9 | 2 | 收到查询命令后反馈负载电压2检测值 | 反馈负载电压2检测值，20～45，代表20V～45V |
|  | 0xB2 | 2 | 收到查询命令后反馈第3路检测温度检测值 | 反馈检测温度3（16位有符号数） |
|  | 0xB3 | 2 | 收到查询命令后反馈第3路TEC输出量检测值 | 反馈TEC3输出量（16位有符号数） |
|  | 0x23 | 2 | 收到查询命令后反馈第4路检测温度检测值 | 反馈检测温度4（16位有符号数） |
|  | 0x24 | 2 | 收到查询命令后反馈第4路TEC输出量检测值 | 反馈TEC4输出量（16位有符号数） |
|  | 0xEC | 1 | 收到查询命令后反馈当前BOOT模式 | 00：BootLoader对程序进行升级 01：app应用程序 |
|  | 0x25 | 1 | 收到查询命令后反馈内触发的脉冲类型 | 0x55:变频；0xAA：定频 |
|  | 0xED | 93 | 收到查询命令后反馈所有设置参数和测量参数 | 所有设置参数，33个参数，每个参数2字节： - LD1电流设置值，10～150代表1.0A～15.0A - 脉宽设置值，100us～250us - 调Ｑ延时设置值，50us～300us - 第1路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ - 第1路TEC限压设置值 - 第2路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ - 第2路TEC限压设置值 - 读/写子脉冲个数设置值 - 读／写脉冲间隔1设置值 - 读／写脉冲间隔2设置值 - 读／写脉冲间隔3设置值 - 读／写脉冲间隔4设置值 - 读／写脉冲间隔5设置值 - 读／写脉冲间隔6设置值 - 读／写脉冲间隔7设置值 - 读／写脉冲间隔8设置值 - 读／写脉冲间隔9设置值 - 读／写脉冲间隔10设置值 - 读／写脉冲间隔11设置值 - LD2电流设置值，10～150代表1.0A～15.0A - 第3路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ - 第3路TEC限压设置值 - 第4路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ - 第4路TEC限压设置值 所有检测参数，18个参数，除版本号和工作状态以外每个参数2字节，版本号4个字节，工作状态3字节： - LD1电流检测值，10～150代表1.0A～15.0A - LD1负载电压检测值，单位（V） - 电源温度检测值 - 外部输入电平1（PD）检测值 - 外部输入电平2（温度）检测值 - 第一路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） - 第一路TEC输出量检测值 ，（16位有符号数） - 第二路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） - 第二路TEC输出量检测值，（16位有符号数） - 工作状态，具体定义见下表 位; 0; 1. BIT23; 备用; 备用. BIT22; 内触发变频; 内触发定频. BIT21; 水泵关; 水泵开. BIT20; 水泵风扇关; 水泵风扇开. BIT19; LD2电流关; LD2电流开. BIT18; TEC4关; TEC4开. BIT17; TEC3关; TEC3开. BIT16; LD2驱动未过流; LD2驱动过流. BIT15; LD2驱动未欠流; LD2驱动欠流. BIT14; 热敏电阻4正常; 热敏电阻4异常. BIT13; 热敏电阻3正常; 热敏电阻3异常. BIT12; 内触发; 外触发. BIT11; LD电流关; LD电流开. BIT10; 调Q关; 调Q开. BIT9; TEC2关; TEC1开. BIT8; TEC1关; TEC1开. BIT7; 备用; 备用. BIT6; 热敏电阻2正常; 热敏电阻2异常. BIT5; 热敏电阻1正常; 热敏电阻1异常. BIT4; 参数存储无错误; 参数存储错误. BIT3; LD驱动未过流; LD驱动过流. BIT2; LD驱动未欠流; LD驱动欠流. BIT1; 电路无故障; 电路故障. BIT0; 电源未过热; 电源过热. - 版本号（4字节），VA.B.C.D：A，B，C，D各占一字节 - LD2电流检测值，10～150代表1.0A～15.0A - 负载电压2检测值，单位（V） - 第3路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） - 第3路TEC输出量检测值 ，（16位有符号数） - 第4路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） - 第4路TEC输出量检测值，（16位有符号数） - 水泵冷却液温度 - 水泵电机目标转速（16位无符号数） - 水泵电机实际转速（16位无符号数） - 水泵控制器状态故障码（16位） |
|  | 0xEE | 2 | 收到查询命令后反馈水泵的设置转速 | 水泵的设置转速 |
|  | 0xEF | 1 | 反馈参数保存状态 | 00：成功 01：失败 |